ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За ОП с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване на Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор модел CLINAC iX, локална мрежа за обмен на данни модел АРИА и система за планиране на лъчелечение модел ECLIPSE,  намиращи се в отделение Лъчелечение на „КОЦ – Стара Загора“ЕООД.

| № по ред | М О Д У Л И И С И С Т Е М И – периодичност на техническата им проверка(диагностика) и профилактика |
| --- | --- |
| 1. | ПРОВЕРОВЪЧЕН МОДУЛ: Преглед на log файловете за състоянието на ускорителя и получаване на информация за проблеми с блокировките – на 3 месеца; Проверка на backup на MU брояча на конзолата – на 3 месеца; Подготовка за РМІ на машината – на 3 месеца; Проверка на действието на аварийните бутони – на 3 месеца; Проверка на аварийното дистанционно управление – на 3 месеца; Тестване на действието на flow switch – на 3 месеца; Инспекция на водната система и почистване на филтрите – на 3 месеца; Почистване на въздушните филтри – на 3 месеца; Инспекция и почистване на ускорителя – на 3 месеца; Инспекция и почистване на модулатора – на 3 месеца; Инспекция и почистване на гентрито – на 3 месеца; Проверка на водното охлаждане – на 6 месеца; Смяна на водата и филтрите – на 12 месеца. |
| 2. | STAND МОДУЛ: Охлаждащите вентилатори – на 3 месеца; Въздушната система – на 3 месеца; Параметрите на водната система – на 3 месеца; Стойностите на измервателните уреди- на 3 месеца; На помпата и стойностите на напрежението – на 3 месеца; Стойността на KSOL шунт – на 6 месеца; Радиочестотния драйвер и параметрите на клистрона – на 6 месеца; SF6 регулатора и блокировките – на 12 месеца; Горната граница на температурата на водата – на 12 месеца; Насищане на клистрона – на 12 месеца; Нивото на маслото в Pulse tank – на 12 месеца; На системите на действие на ОВІ и въртене на гентрито – на 6 месеца; На противотежестните болтове - на 12 месеца; Мотора на задвижване на гентрито – на 12 месеца. |
| 3. | ГЕНТРИ МОДУЛ: Кабели и връзки – на 3 месеца; Air Solenoid Valves – на 3 месеца; BMAG – стойности на напрежението – на 3 месеца; Стойности на напрежението на соленоида – на 6 месеца; Превключвателя на енергиите – на 6 месеца; Оловната защита на BMAG – на 6 месеца; Блока на движение на мишената – на 12 месеца; Каруселното пространство – на 12 месеца; Носещите части на каруселата – на 12 месеца; Носещите части на гентрито – на 24 месеца - веднъж. |
| 4. | МОДУЛ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПУШКА: Светлини – на 3 месеца; Проверка и почистване на задвижващия механизъм на електронната пущка – на 3 месеца; Параметрите на електронната пушка – на 12 месеца. |
| 5. | МОДУЛАТОРЕН МОДУЛ: Действие на охлаждащите вентилатори – на 3 месеца; На HV Crow-Bar – на 6 месеца; Електрическите параметри на модулатора – на 6 месеца. |
| 6. | АКСЕСОАРИ: Електронните апликатори – на 3 месеца; Механичните клинове – на 3 месеца. |
| 7. | КОЛИМАТОР И МОДУЛ НА БЛОКИРОВКА НА ЛЪЧЕВИЯ СНОП: Горен и долен колиматор – на 6 месеца; Въртене на колиматора – на 12 месеца; Задвижване на колиматора и сенсорните превключватели – на 6 месеца; Смяна на крушката на светлинното поле – на 12 месеца. Стопера на лъчите – на 6 месеца. |
| 8. | МОДУЛ ПАЦИЕНТНА МАСА: Почистване и проверка на вертикалното движение – на 3 месеца; Надлъжно и напречно движение на масата – на 3 месеца; Верификация на превключвателите на движение на 3 месеца; Дистанционно управление, странични панели и крушки – на 3 месеца; Въртене на масата – на 12 месеца. |
| 9. | КОНЗОЛЕН МОДУЛ: Действието на охлаждащите вентилатори – на 3 месеца; Основен тунинг на лъчевия сноп – на 3 месеца; Параметри на конзолата – на 6 месеца; Мощност на дозата в зависимост от ъгъла на завъртане на гентрито – на 12 месеца. |
| 10. | МОДУЛ WRAP-UP: Backup на конзолната програма – на 3 месеца; Сутрешна проверка на 3 месеца; Ревизия на препоръките за Follow – up –на 3 месеца. |
| 11. | ПЛАНИРАЩА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМИ: Проверка на софтуера; Отстраняване на сервизни проблеми; Ъпгрейд на софтуера на планиращата система |

Изготвили:

1.инж.Емилия Аладжова - ……………………

/Организатор стоп.дейност/

2.Евдокия Томова – Костова - ……………….

/Ръководител дозиметрична лаборатория/